|  | Allgemeiner Hinweis zur Nutzung dieser Gefährdungsbeurteilung |
| --- | --- |
|  | Diese Gefährdungsbeurteilung für den Betrieb von Laborautoklaven wird Ihnen von der biomedis Laboservice GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. Das vorliegende Formular stellt nur einen Vorschlag bzw. Leitfaden dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit bezüglich der Gegebenheiten und Anforderungen in Ihrem Labor. Prüfen Sie daher jede der hier genannten Anforderungen sorgfältig und ergänzen Sie fehlende aufgrund der Beurteilung weiterer möglicher Gefahren an Ihrem Standort. Die biomedis Laborservice GmbH schließt jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Formulars oder damit zusammenhängender Folgen ausdrücklich aus. Es sind außerdem alle für das Labor geltenden Vorschriften, Regeln und Gesetze und die Bedienungsanleitungen der Geräte zu beachten. |
|  | Allgemeine Angaben |
|  | Institut / Labor / Betreiber: | Sicherheitsbeauftragte(r): Laborleiter(in): Anwender(in): |
|  | Standort des/der Autoklavs/en: | Autoklav(en): |
|  |  | Hersteller / Modell | Seriennummer / ID |
| 1.1 | Kurzbeschreibung der Tätigkeiten in Verbindung mit bzw. zur Verwendung des/der Autoklav/en |
|  | (Beschreiben Sie, zu welchen Sterilisationszwecken der/die Autoklav/en zum Einsatz kommen, Einsatzhäufigkeit, Art der Sterilisationsgüter, evtl. Vorbereitung der Güter, spätere Verwendung etc.) Text …………………. Sterilisiergüter Parameter (T, p, t) Beladungsmenge (wenig / halb / voll) Autoklav/en Serien-Nr. /ID Zyklen/Tag Bemerkungen Festkörper °C/ kPa/ min Poröse Materialien °C/ kPa/ min Flüssigkeiten °C/ kPa/ min Glas °C/ kPa/ min Abfall °C/ kPa/ min Andere °C/ kPa/ min |
| 2. | Ziel |
|  | Mit dieser Gefährdungsbeurteilung sollen mögliche Gefahren und Gefahrenpotenziale, die zu Gefährdungen von Menschen, Tieren und Umwelt oder zu Sachbeschädigungen führen könnten, erfasst, beurteilt und entsprechende (vorbeugende) Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Für die Beurteilung soll das gesamte Verfahren betrachtet werden, das Personal, Handhabung und Umgebungsbedingungen und den Laborautoklav selbst einschließt. Zur Beurteilung möglicher Gefahren werden alle Personen und Stellen einbezogen, die für die entsprechenden Themen genügend Fachkenntnis aufweisen, wie z.B. Beauftragte für Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner, Haustechniker etc. Es wird vorausgesetzt, dass der im Verfahren zum Einsatz kommende Autoklav die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie für die Inverkehrbringung erfüllt. Ggf. separat zu prüfen. |
| 3. | Allgemeiner Arbeitsschutz |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 3.1 | Hinweise und Anleitungen | Für alle Gefährdungen entsprechende Beurteilungen erstellen (z.B. nach GefStoffV, BioStoffV, GenTSV) |  |  |
| 3.2 | Betriebsanweisungen | für allgemeine und besondere Gefahrstoffe |  |  |
|  |  | für Geräte (Autoklav, MSW, Zentrifuge etc.) |  |  |
|  |  | für gefährliche Tätigkeiten |  |  |
| 3.3 | Gefahrstoffverzeichnis | Aktualisiertes Gefahrstoffverzeichnis |  |  |
| 3.4 | Allgemeine Unterweisungen | Erstunterweisung für neue Mitarbeiter |  |  |
|  |  | Jährlich wiederkehrende Unterweisung für alle Mitarbeiter |  |  |
|  |  | Unterweisung fremder Personen, die Zutritt zum Labor haben |  |  |
|  |  | Dokumentation der Unterwei-sungen |  |  |
| 3.5 | Gefährliche Arbeiten | Definition der gefährlichen Arbeiten |  |  |
|  |  | Unterweisung der mit gefährlich-en Arbeiten betrauten Personen |  |  |
|  |  | Vorsorgeuntersuchung(en) angeboten/durchgeführt |  |  |
|  |  | Berücksichtigung der Beschäfti-gungsverbote n. MuSchG, JArbG |  |  |
| 3.6 | Erste Hilfe, Brandschutz, Flucht und Rettung | Erste-Hilfe-Kasten, Augendu-schen Feuerlöscher vorhanden und frei zugänglich |  |  |
|  |  | Notduschen in Trinkwasser-qualität |  |  |
|  |  | Regelmäßige Überprüfung von Erste-Hilfe-Kästen, Not- und Augenduschen, Feuerlöscher |  |  |
|  |  | Ersthelfer ausgebildet und bekanntgegeben |  |  |
|  |  | Alarminformationssystem |  |  |
|  |  | Flucht- /Rettungswege bekannt |  |  |
|  |  | Flucht und Rettungswege nicht verstellt |  |  |
|  |  | Brandschutztüren schließen und sind nicht mit Keilen o.ä. am Zufallen gehindert |  |  |
| 4. | Umgebungsbedingungen am Aufstellort des Autoklavs |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 4.1 | Raum | Ausreichend groß, um den/die Autoklaven gemäß Herstellervor-gaben aufzustellen |  |  |
|  |  | Ausreichende Belüftung und Verhinderung einer Überhitzung |  |  |
|  |  | Vorsorge, dass austretende Flüssigkeiten, Dämpfe und Gerüche den Raum nicht verlassen können |  |  |
|  |  | Geeignete Medienversorgung lt. Bedienungsanleitung (Strom, Wasser, VE-Wasser, Druckluft, Abwasser) |  |  |
|  |  | Abwasserrohre thermostabil |  |  |
|  |  | frostsicher |  |  |
|  |  | Ausreichende Beleuchtung |  |  |
|  |  | Zugangsbeschränkung für nicht autorisiertes Personal |  |  |
|  |  | Brandmelder befinden sich nicht unmittelbar über dem Autoklav oder können während dessen Betrieb deaktiviert werden |  |  |
| 4.2 | Boden / Stellfläche | Eben und frei von Stolperstellen |  |  |
|  |  | Statisch ausreichend, um das Autoklavengewicht (inkl. Bela-dung) zu tragen |  |  |
|  |  | flüssigkeitsdicht |  |  |
|  |  | Resistent gegen austretenden Dampf und Hitze |  |  |
| 4.3 | Unmittelbare Umgebung | Ausreichend Raum, um den Au-toklav ungehindert passieren zu können (Berührung heißer Teile) |  |  |
|  |  | Alle Seiten des Autoklavs für Bedienung und Wartungs-arbeiten frei zugänglich |  |  |
|  |  | Am Sicherheitsventil austreten-der Dampf wird sicher abgeleitet |  |  |
|  |  | Eindeutige Trennung steriler und unsteriler Güter im Raum |  |  |
|  |  | NOT-/AUS-Schalter am Autoklav oder/und im Raum |  |  |
|  |  | Genügend Arbeitsfläche |  |  |
|  |  | Verlegung elektrischer Leitungen und Schläuche stolperfrei und sicher (gesichert gegen Lösen, Herausrutschen etc.) |  |  |
| 4. | Umgebungsbedingungen am Aufstellort des Autoklavs |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 4.4 | Medienver- und entsorgung (bitte beachten Sie bei der Beurteilung die vom Hersteller in der Bedienungsanleitung genan-nten Parameter für den/die Autoklaven) | Die Qualität des VE-Wassers entspricht den Herstellerspezi-fikationen des Autoklavs |  |  |
|  |  | Die Qualität des Leitungswas-sers (für Kühlung/Vakuumein-richtung) entspricht den Herstel-lerspezifikationen des Autoklavs |  |  |
|  |  | Die Temperatur des Abwassers (Kühlwasser) überschreitet nicht die zul. Höchsttemperaturen für die Abflussrohre |  |  |
|  |  | Der Anschluss für den Abfluss entspricht den Herstellerspezi- fikationen für den Autoklaven |  |  |
|  |  | Die elektrischen Anschlüsse erfüllen die geforderte Leistung (Spannung, Strom) |  |  |
|  |  | Die Luftdruckversorgung erfüllt die Herstellerspezifikationen (Betriebsdruck, Volumenstrom, Öl- und Partikelfreiheit etc.) |  |  |

| 5. | Autoklav |
| --- | --- |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.1 | Beladen/Entladen | Autoklaventüren lassen sich ausreichend weit öffnen |  |  |
|  |  | Bei Autoklaven mit Deckeln ist verhindert (z.B. durch Dämpfer), dass diese versehentlich zufallen können (Quetsch- und Abrissgefahr von Gliedmaßen!) |  |  |
|  |  | Die Ausrichtung des Sicherheitsventils ist so gewählt, dass ausströmender Dampf (z.B. über ein sog. Abdampfrohr) hinter Verkleidungen und/oder bodennah austritt (Vermeidung v. Verbrühungen/Verbrennungen) |  |  |
|  |  | Es stehen Transport- und Hebevorrichtungen (z.B. Hebelift) für das Handling schwerer Sterilisiergüter (in Eimer und Wannen) zur Verfügung |  |  |
|  |  | Der Transport und das Ein-bringen potenziell pathogener Sterilisierabfälle erfolgt ohne Gefahr für Anwender und Umwelt (Persönliche Schutzausrüstung) |  |  |
| 5. | Autoklav |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.2 | Sterilisation von Festkörpern | Es sind geeignete Körbe, Eimer etc. für die Platzierung des Sterilisierguts vorhanden |  |  |
|  |  | Glasflaschen/Behälter werden niemals fest verschlossen |  |  |
|  |  | Der Temperaturfühler wird an einem vom Hersteller genannten Referenzort platziert |  |  |
|  |  | Die Wirksamkeit des Prozesses ist durch eine Validierung nachgewiesen |  |  |
| 5.3 | Sterilisation von porösen und luftdurchsetzten Materialien (z.B. Filter, Wäsche, Schläuche) | Die Beladung erfolgt locker und nicht zu dicht gepackt, damit Luft entweichen und Dampf einströmen kann |  |  |
|  |  | Schläuche werden liegend oder hängend (nicht geknickt) sterilisiert |  |  |
|  |  | Hohlräume sind nicht verschlossen, Pipettenboxen z.B. geöffnet |  |  |
|  |  | Der Autoklav ist mit einer Vakuumeinrichtung zur effizien-ten Luftevakuierung ausgestattet. |  |  |
|  |  | Der Temperaturfühler wird an einem vom Hersteller genannten Referenzort platziert. |  |  |
|  |  | Die Wirksamkeit des Prozesses ist durch eine Validierung nachgewiesen |  |  |
| 5.4 | Sterilisation von Flüssigkeiten | Die Flüssigkeiten befinden sich in temperatur- und druckstabilen Gefäßen |  |  |
|  |  | Offene Gefäße sind nur leicht abgedeckt (z.B. mit Alufolie) |  |  |
|  |  | Für die Sterilisation in fest verschlossenen Gefäßen steht eine Druckluftversorgung am Autoklav zur Verfügung (Kühlung mit Stützdruck). |  |  |
|  |  | Der Autoklav ist mit einem flexiblen Temperaturfühler aus-gestattet, der in dem größten zu autoklavierenden Volumen oder einem entsprechenden Referenz-flüssigkeitsgefäß platziert wird. |  |  |

| 5. | Autoklav |
| --- | --- |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.5 | Sterilisation von Abfällen | Feste Abfälle werden in einem dafür vorgesehenen Autoklavier-sack sterilisiert |  |  |
|  |  | Die eingebrachten Müllsäcke verschließen keine Kessel-öffnungen, die den Luft-/Dampf-austausch sicherstellen |  |  |
|  |  | Wenn möglich, werden Abfälle getrennt und separat sterilisiert |  |  |
|  |  | Müllsäcke ohne Filtervlies dürfen nicht zusammengebunden bzw. fest verschlossen sein |  |  |
|  |  | Der Transport und das Ein-bringen potenziell pathogener Sterilisierabfälle erfolgt ohne Gefahr für Anwender und Umwelt (Persönliche Schutzausrüstung wird getragen) |  |  |
| 5.6 | Ausstattung | Der Autoklav ist mit einer temperatur- und druckabhäng-igen Türverriegelung ausgestat-tet, die ein Öffnen nur zulässt, wenn die Entnahmetemperatur unterschritten und der Kessel drucklos ist. |  |  |
|  |  | Für Laboratorien S2 und höher: Der Autoklav ist mit einer Einrichtung zur Abluftfiltration ausgerüstet |  |  |
|  |  | Der Abluftfilter wird hinsichtlich seiner Integrität regelmäßig geprüft (z.B. mittels Wasserintrusionstests) |  |  |
|  |  | Die Wechselintervalle für den Abluftfilter werden eingehalten |  |  |
|  |  | Gebrauchte Abluftfilter werden vor der Entsorgung nochmals mit einem geeigneten Verfahren sterilisiert |  |  |
|  |  | Für alle Sterilisationsgüter stehen geeignete Programme zur Verfügung, die eine sichere Sterilisation gewährleisten |  |  |
|  |  | Der Autoklav ist mit einem Dokumentationssystem ausge-stattet (Drucker, Software o.ä.), zur Aufzeichnung und Reprodu-zierbarkeit der wichtigsten Pro-zessparameter (Archivierung) |  |  |
| 5. | Autoklav |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.7 | Wartung und Instandhaltung (bitte beachten Sie bei der Beurteilung die vom Hersteller in der Bedienungsanleitung genan-nten Mindestanforderungen für die Prüfung/Wartung des/der Autoklavs/en) Mitgeltend: §10 BetrSichV DGRL (Druckgeräterichtlinie) | Die Bedienungsanleitung (BD) liegt vor (und befindet sich frei zugänglich in der Nähe des Autoklavs) |  |  |
|  |  | Der/die Anwender führen vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung nach BD durch |  |  |
|  |  | Die durch den Anwender durchzuführenden periodischen Wartungsmaßnahmen werden gemäß BD regelmäßig durchgeführt und dokumentiert |  |  |
|  |  | Es besteht ein wiederkehrender Wartungsauftrag oder ein War-tungsvertrag, der die jährliche Überprüfung durch eine befä-higte Person sicherstellt |  |  |
|  |  | Der Auftragnehmer für die wiederkehrenden Wartungen hat ausreichend qualifiziertes Personal (Befähigte Person) und die erforderliche Kompetenz (z.B. Autorisierung durch den Hersteller) |  |  |
|  |  | Bei Verschleiß- und Ersatzteilen kommen nur neue, Original- oder vom Hersteller empfohlene, zum Einsatz |  |  |
| 5.8 | Wiederkehrende Prüfung nach §16 BetrSichV (Hinweis: Der Bertreiber hat gemäß BetrSichV die Prüffristen zu definieren) | Die äußere Prüfung wird in regelmäßigen Abständen durch eine befähigte Person durch-geführt (Empfehlung 1x jährlich gem. BetrSichV für Druckbehäl-ter der Kat. III und IV nach Diag.5 Druckgeräterichtlinie) |  |  |
|  |  | Die innere Prüfung wird in regelmäßigen Abständen durch eine befähigte Person durch-geführt (Empfehlung: alle 3 Jahre gem. BetrSichV für Druckbehäl-ter der Kat. III und IV nach Diag.5 Druckgeräterichtlinie) |  |  |
|  |  | Die Festigkeitsprüfung wird in regelmäßigen Abständen durch eine befähigte Person durch-geführt (Empfehlung: alle 9Jahre gem. BetrSichV für Druckbehäl-ter der Kat. III und IV nach Diag.5 Druckgeräterichtlinie) |  |  |
|  |  | Alle Prüfungen sind dokumentiert |  |  |

| 5. | Autoklav |
| --- | --- |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.9 | Kalibrierung Qualifizierung Validierung | Die Anzeigen des Autoklavs (Temperatur, Druck, Zeit) werden regelmäßig (bzw. bei der jährlichen Wartung) kalibriert |  |  |
|  |  | Die Kalibrierung erfolgt durch fachkundiges Personal oder einem Dienstleister mit entsprechender Qualifikation |  |  |
|  |  | Für die Kalibrierung werden ausschließlich kalibrierte Messgeräte verwendet, deren Ergebnisse auf nationale Normale rückführbar sind |  |  |
|  |  | Beauftragte externe Dienstleister sind mittels Lieferantenbe-wertung definiert und es ist sichergestellt, dass sie die Fachkompetenz aufweisen und über geeignetes Messequipment verfügen |  |  |
|  |  | Eine Qualifizierung, die die Eignung des Autoklavs für den vorgesehenen Einsatz, Aussagen über Funktion, Grenzwerte etc. enthält liegt vor |  |  |
|  |  | Eine Validierung, die Aussagen über die Wirksamkeit der Sterilisationsprozesse beinhaltet, liegt vor |  |  |
| 5.10 | Elektrische Sicherheit (DGUV Vorschrift 3) | Der Autoklav wird regelmäßig, (z.B. im Zusammenhang mit der jährlichen Wartung) hinsichtlich elektrischer Sicherheit gem. DGUV Vorschrift 3 bzw. DIN VDE 0701-0702 geprüft |  |  |
|  |  | Die Ergebnisse der elektrischen Prüfungen sind dokumentiert |  |  |
| 5.11 | Sicherheit allgemein | Liegt ein Fehler am Autoklav vor, wird dieser sofort für den weiteren Einsatz gesperrt. Das Personal ist über die Vorgehensweise unterwiesen |  |  |
|  |  | Ist der Autoklav bauartbedingt nicht für alle Sterilisationszwecke geeignet (z.B. Verbot der Flüssigkeitssterilisation, wenn kein flexibler Temperaturfühler installiert ist), wird deutlich und gut lesbar am Autoklav darauf hingewiesen. Das Personal ist über die Nutzungsein-schränkungen unterwiesen. |  |  |
| 5. | Autoklav |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 5.12 | Sicherheit allgemein | Es ist ein Gerätebuch vorhanden, in dem alle Reparatur- und Wartungsmaßnahmen, inkl. Datum und ausführender Person/ Firma, dokumentiert werden |  |  |
|  |  | Nächstfällige Prüfungen (Fristen) sind gut sichtbar am Autoklav angebracht |  |  |
|  |  | Sicherheitshinweise (z.B. „heiße Oberfläche“), Kurzbedienungs-anleitungen oder andere auf dem Autoklaven angebrachte Hinweise sind vorhanden und gut lesbar |  |  |
|  |  | Es sind am oder in der Nähe des Autoklavs Telefonnummern oder Adressen angegeben (z.B. Haustechnik, externe Service-firma), an die sich das Personal bei Fragen zur Bedienung oder bei Defekten wenden kann |  |  |
|  |  | Die wichtigsten Verschleiß-, bzw. Verbrauchsmaterialien (Druckerpapier, Ersatzfilter etc.) werden in ausreichender Zahl bevorratet |  |  |

| 6. | Personal |
| --- | --- |
|  | Gefährdungen | Umsetzung/Maßnahme | Erfüllt (ja/nein/n.a.) | Eigene Maßnahmen/ Bemerkungen |
| 6.1 | Ausbildung und Verantwortung | Das Bedienpersonal ist mindestens 18 Jahre alt |  |  |
|  |  | Personal unter 18 Jahren (z.B. Auszubildende) bedient den Autoklav nicht |  |  |
|  |  | Das Personal ist in der Bedienung des Laborautoklavs gemäß Bedienungsanleitung geschult bzw. eingewiesen |  |  |
|  |  | Das Personal wird regelmäßig (jährlich) im Umgang und hinsichtlich der Gefahren beim Autoklavieren unterwiesen |  |  |
|  |  | Die Unterweisungen sind dokumentiert. |  |  |
|  |  | Es existieren Stellenbe-schreibungen, die die Verant-wortlichkeiten und Befugnisse im Umgang mit Autoklaven regeln |  |  |
| 6.2 | Urlaubs- und Krankheits-vertretung | Es ist weiteres Personal unterwiesen, das alle unter 6.1 definierten Anforderungen erfüllt, für den Fall von Krankheit oder Urlaub |  |  |
| 6.3 | Persönliche Schutzausrüstung PSA | Dem Personal steht geeignete Schutzausrüstung für den sicheren Betrieb von Autoklaven zur Verfügung (z.B. Schutzbrille, Kittel, thermoresistente Handschuhe, Mundschutz etc.) |  |  |
|  |  | Das Personal ist über die Benutzung der PSA unterwiesen. Die Unterweisung ist dokumentiert |  |  |

7. Mitgeltende Vorschriften, Unterlagen, Anweisungen

Betriebsanweisung „Arbeiten an Autoklaven“: http://biomedis.de/wp-content/uploads/betriebsanweisung-autoklaven.pdf Seminare zur jährlichen Unterweisung: https://biomedis.de/seminar-dampfsterilisation-und-desinfizieren/ Betriebssicherheitsverordnung: http://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv/index.html …. ….

8. Beurteilung

Die Umsetzung von Schutzvorschriften in bezeichnetem Verantwortungsbereich ist Aufgabe von: Ich sehe Handlungsbedarf bei folgenden Gefährdungen: sicherheitstechnische arbeitsmedizinische organisatorische persönliche Mängel Beschreibung der festgestellten Mängel und der daraus folgenden Maßnahmen: Ab-schnitt Mängel Maßnahmen Erledigung Wer/bis wann? -- -- -- -- -- -- -- -- - Meine Risikoeinschätzung (Zusammenfassung) keine Gefährdung, bzw. geringfügige Mängel die zu keinen Verletzungen / Schäden führen Gefährdungen sind vorhanden, werden mit eigenen Mitteln / in eigener Zuständigkeit beseitigt Erhebliche Gefährdungen vorhanden*: Verletzungen, Unfall oder Schadensereignis möglich ( Arbeit einstellen! Datum, Unterschrift des oder der Verantwortlichen